咨询设备参数需求

| 项目 | 基本要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 空气净化消毒器（挂壁式） | - 1、消毒方式：采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。 - 2、使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本，其寿命为40000小时以上。 - 3、机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。 - 4、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。 - 5、循环风量：≥870m3/h。 - 6、整机重量≤12.6kg，安装尺寸：≤25*41*80cm，可适用 100m³体积及以下的场所。 - 7、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.91%；对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；空气中的臭氧量≤0.015mg/m3；消毒30分钟对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率≥99.99%、对黑曲霉菌的杀灭率≥99.94%；采用微生物气溶胶方法，对大肠杆菌的杀灭率≥99.95%、对白色念球菌的杀灭率≥99.90%对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.93%、对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.92%。 - 8、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求。 - 9、采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、室内温湿度、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。 - 10、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故。 - 11、产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。 | - 12台 |
| - 空气净化消毒器（移动式） | - 1、消毒方式：采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。 - 2、使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本，其寿命为40000小时以上。 - 3、机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。 - 4、采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，移动灵活方便。 - 5、循环风量：≥1000m3/h。 - 6、整机重量≤20.5kg，安装尺寸：≤37*37*90cm，可适用 100m³体积及以下的场所。 - 7、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%,对空气中自然菌的消亡率≥99.31%,空气中的臭氧量≤0.020mg/m3，消毒30分钟对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率≥99.99%、对黑曲霉菌的杀灭率≥99.94%，采用微生物气溶胶方法，对大肠杆菌的杀灭率≥99.95%、对白色念球菌的杀灭率≥99.90%、对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.93%、对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.92%。 - 8、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求。 - 9、采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、室内温湿度、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。 - 10、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故。 - 11、产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。 | - 1台 |
| - 血液冷藏箱 | - 1、风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1.5℃(环境温度10℃~35℃)范围内。 - 2、电脑板温控；上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。 - 3、有效容积：≥1040L。 - 4、内箱尺寸(W×D×H)：≥1074×682×1514mm。 - 5、内/外部材料：喷涂钢板。 - 6、采用预装进口全封闭压缩机。 - 7、制冷剂：环保型 - 8、带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。 - 9、配有蒸发器探头，当一次性存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜。 - 10、安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启；还具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警。 - 11、血筐：配置24个，要求实心塑料材质，左右可握手，边角盾形圆滑，尺寸48*28*15厘米（以实际中标冰箱尺寸定制）。 - 12、带有热反射膜的发泡玻璃大门2扇及12扇有机玻璃内门，防止冷量外泄；具有防结露功能。 - 13、双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行。 - 14、配有记录仪，并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录。 | - 1台 |
| - 卧式低温箱 | - 1、微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-20℃~-35℃可调；宽气候带设计，适合5~30℃环境使用。 - 2、有效容积：≥425L。外箱尺寸(长×宽×高)：≥1200-1300×690-770×900-950mm。 - 3、冷凝器：翅片式铜管冷凝器，非微通道冷凝器，制冷系统压力小，散热效果良好且不易脏堵。冷凝器过滤网便于更换和清洗。进口品牌冷凝电机，冷凝效果良好。 - 4、控制器功能：显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配。 - 安全装置：多种故障报警，包括高低温报警，环温高温报警，压缩机保护报警，传感器异常报警，远程报警输出，漏电保护功能。 - 5、两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地。配备紧凑式脚轮设计以及止动支撑底角。 | - 1台 |
| - 血液冷藏箱 | - 1、样式：立式，容积：≥205L。 - 2、制冷方式：风冷。 - 3.温度范围：4℃±1℃。 - 4.外部尺寸：宽510-560mm;深560-640mm;高1530-1560mm。 - 5.外部材料：喷涂钢板，内部材料：304不锈钢板。 - 6.内门数量：不少于4扇；透明内门设计，降低冷气流失，网架数量：≥4层；内置可调节高度的、浸塑材质网架，网框数量：12个；内置可移动式的、浸塑材质网框，方便存取血袋。 7、整机质保≥8年。 | - 2台 |
| - 封管热合器 | - 1、工作频率：≤40.68MHz；封口射频（RF）功率：≥30W - 2、辐射防护安全性：确保高频40.65MHz工作下，水平方向的辐射强度不超过73dB，提供设备辐射曲线图，并出具国家权威认证机构出具的检测报告。 - 3、散热系统：采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，保证机器可连续工作8小时以上。 - 4、尺寸：≤175mm（宽）×150mm（高）×300mm（长） - 5、具有EMC、安规等认证。 6、整机质保≥3年。 | - 2台 |
| - 封管热合器 | - 1、具有LED环行工作状态指示灯，明确提示热合进程:一个绿色指示灯（待机状态），五个绿色指示灯（热合状态），五个琥珀色指示灯（调整状态）。 - 2、管路规格：PVC管路，封管直径：2-6mm。。 - 3、热合宽度调节：可自动识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，也可人工调节。 - 4、热合头间距设置：距离65-100mm可调，并可根据用户具体需求调整固定。 - 5、热合头：金属热合电极，能有效传导，热合面完整、无溶血、渗漏现象发生。 - 6、封口时间：1秒。 - 7、一机三用：具有三种使用模式，可单台、多台联排、外接热合手柄使用，匹配不同的使用场景。 - 8、电火花警报：热合中产生电火花，会响起一声报警并伴随指示灯闪烁。机器温度报警：内部温度超过60℃会发出报警。 - 9、空热合报警：如果热合头中的触发杆在没有血袋管的情况下被压下，会有声音报警和指示灯闪烁。热合时间超过预设的安全时间,会有1.5秒的声音报警和指示灯闪烁报警。 10、整机质保≥3年。 | - 6台 |
| - 微电脑采液控制器 | - 1、具有采液量：0～1000ml，分度值：2ml 或2g，摇摆频率：30±2次／分。报警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示。 - 2、采液控制量(ml)：100、200、300、400。外形尺寸(mm)：160-170×265-275×140-155 (宽×深×高)采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血。通过面板操作，即可进行称量校正，方便快捷。 - 3、计量单位ml、g可一键转换。托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁。 - 4、具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性。 5、整机质保≥2年。 | - 12台 |
| - 微电脑采液控制器 | - 1、采 液 量：0～800ml - 2、液体比重：1.03g/ml - 3、电 源：AC220V 50Hz/ - 4、外形尺寸：≤175×225×80 (mm) - 5、报 警：当采液量达到预定值时，有声、光双重报警提示 - 6、采液控制量(ml)：50ml、100ml、150ml、200ml四个固定档位，另有五个档位可自行设置0～800ml。 - 7、计量单位ml、g可一键转换 - 8、通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷 - 9、不锈钢材质，易于清洁和消毒 10、整机质保≥2年。 | - 2台 |
| - PDA | - 1.具有系统集成激光扫描功能，能对整个采血、初筛过程中各环节条码进行一次性核对与管理，确保血袋、留样、标本试管、体检表、献血证上的条码一致。 - 2.实现对采血全过程的管理控制，可与赣州市中心血站血液管理信息系统无缝对接。操作系统：Android9.0操作系统。 - 3.屏幕：4.5-5英寸。支持USB充电，5000mAh锂离子以上大电池低功耗技术，支持12小时不间断使用。 - 4、整机质保≥3年 | - 8台 |
| - 身份证识别仪 | - 1、自动识别二代身份证真伪，核查献血员身份信息。自动登记并打印献血员基本信息（包括身份证号码、姓名、住址等），增加信息录入准确性和完整性，有效减轻录入工作量，减少献血员等待时间。 - 2、可与赣州市中心血站采血系统对接。二代身份证识别系统结合无线外采系统使用。 - 3、识别速度快，5秒内即可准确识别、录入、保存身份证全部信息。能够自动识别身份证真伪，异常身份证信息自动报警提示。 - 4、整机质保≥3年。 | - 2台 |
| - 血红蛋白分析仪 | - 1、用于血红蛋白定量检测； - 2、快速检测，要求血样置入后，1-2秒即可显示检测结果； - 3、配套耗材不添加化学试剂，且安装不分正反，方便操作人员操作，全血样本量10ul； - 4、配套耗材有排气孔，可自动排气，避免血样产生气泡； - 5、性能稳定，检测结果准确。 - 6、整机质保≥3年。 | - 3台 |
| - 低速冷冻离心机 | - 1.机门盖吸入式双锁，具有开盖停机功能，可设定自动/手动停机开盖方式，7吋高清液晶显示，设定参数及运行参数可同屏显示。具有超温、超速、超压、欠压、不平衡、开盖停机等多项保护功能，可根据样本不同进行设置； - 2.水平转子最高转速不低于5000r/min，水平转子最大相对离心力不低于3630xg，外形尺寸 (mm): 深≤450，宽≤350，高度≤430； - 3.可放置标本容量：不低于5ml*24支，定时范围：1-99min59s，温控范围：-20℃~40°C，温控精度: 土1°C，无氟制冷剂，高PID精确控温，具有一键预冷功能。 - 4.整机质保≥6年。 | - 2台 |
| - UN2814生物安全公路运输箱 | - 采用UN2814分类包装：内层使用密封防漏容器，中层铺垫吸水材料，外层为防振箱，箱内放置温度记录仪，外箱有生物危害标识。 | - 1个 |