- 全自动血液贴签包装机询价技术参数

- 设备适用于不同规格和类别的血液成分进行自动贴签和包装，各种规格的红细胞、冰冻血浆、冷沉淀凝血因子、血小板等。

- 每小时贴签包装血液产品数量≥350袋；

- 血液贴签包装环节采用独立载具进行平移运输，保证血液贴签包装的精准定位，能够对血袋及血辫进行保护,每次只对一袋血液进行贴签和包装，防止血液交叉污染；在运输血液过程中不能够对血液进行挤压造成破损等风险，同时便于清洁维护。

- 配置独立载具数量≥6个，有明显标识指引操作者放置血袋，方便操作人员放置血袋。

- 精确识别并校对血袋信息，采用双 CCD 系统，先精确识别血袋原始献血码，根据血袋原始献血码打印出血液成品标签，贴完标签后对成品标签和原始献血码再次扫码比对，确保信息准确。

- 5+N码核对功能：对贴签后血液产品原始献血码、打印献血码、血型码、效期码、产品码进行5码核对，同时N个小标签条码进行核对；自动除霜功能：对冰冻血袋表面自动除霜，确保常温标签在冰冻血袋上粘贴牢固。

- 压标装置≥2套，一套用于剥签贴签，一套用于二次复压并可以模拟人手加温进行捂标动作，保证标签粘贴牢固，两套系统可同时进行。

- 自动分拣通道≥3个：合格血液通道，不合格血液通道；校验失败通道。

- 包装袋封口技术：支持透明塑料PE包装袋（三侧封闭，一侧开口），支持气泡防撞袋PE包装（三侧封闭，一侧开口）。采用单边热熔技术封口，热熔无异味。

- 与血液产品有接触的传输装置、包装袋和气泡袋等材质符合国家环保要求。

- 贴签过程全景可视化：设备设置血袋放置区、标签打印区、标签压标、标签捂标区、包装区、不合格存放区，上述区域全可视化，满足目视检查功能。

- 声光报警功能：实时监测贴签包装各个工位的动作状况：正常、异常、完成状态等采用不同颜色显示，具有异常提示功能（声光报警） 保证血液产品贴签包装的安全有效。

- 自动记录操作人员信息、血液产品信息、贴签信息、5+N码核对信息、包装信息等，贴签包装信息全程可追溯。

14.设备所适用的包装袋和气泡袋尺寸：≤250mm（长）*180mm（宽），大小适配血液制品尺寸，减少包装后袋内的多余空隙，避免再次人工对折。

- 15.设备可与血站信息系统联网，确保信息一致，数据安全。

- 大容量冷冻离心机技术参数

- 1、 用于血站血液离心制备，400ml血袋x 16袋；200ml血袋x 32袋；

- 2、最高转速：8挂杯水平转子 ≥4000rpm，最大离心力：水平转子≥5000x g ；

- 转速精度±10r/min；

- 3、离心时间设定0-2h，可以秒为单位进行调节，离心机时间精度±20秒；

- 4、预温速度：温度从常温（≥21℃）降至4℃不超过30分钟；

- 5、温度设定范围：-20到40℃，1℃可调，血液离心时最高转速运转可保持设定温度且温度波动偏差不大于±1℃。

- 6、核心部件：电机、压缩机采用知名品牌。

- 7、最高转速最大载荷下，整机噪音≤ 65dB；

- 8、离心机盖连接转子风盾一体化设计，一键启动机盖与风盾连体升降，盖板遇阻力自动停止并反弹上升至起始位；有故障报警功能提示，具有用户权限管理功能。

- 9、离心套杯内壁经磨砂面处理，方便取放血袋，标配3套离心套杯；