血小板恒温振荡保存箱1

- 温控方式：采用多核控温模式，PLC模块控制。

- 温控范围：22.0℃±1.0℃。

- 报警温度：＜20℃，＞24℃。

- 振荡幅度：50mm±5mm；振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡；振荡频率：60次／分±5次／分

- 存放袋数：机采袋均匀平铺无叠放≥64袋，血小板需平铺摆放。

- 存放层数：≥16层。

- 设备使用环境要求：环境温度5℃～40℃，相对湿度：≤80%。

- 采用彩色液晶触摸屏≥7寸，全中文操作界面，内置存储空间，实时记录保存箱的运行数据，实现终身溯源。应具备双屏显示，有液晶触摸屏，还设有独立的数码显示窗口，实时显示箱内温度，便于远距离随时观察。

- 应具有多点式实时温度监控系统，屏显温度数值并形成温度动态曲线，实现数据自动存储，方便查看温度状态。

- 报警方式：≥2套独立的报警系统，连接两路独立的温度传感器，双重保障。当运行出现异常时，有≥3重报警提示：声、光、自动弹窗，并设有警报静音开关。

- 具有自动诊断故障功能，发生故障时液晶屏能自动弹窗提示详细信息。设备正面底部配有独立的辅助报警器，具有超温自动高分贝报警功能。

- 故障报警至少但不限于以下内容：超温（高/低）报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

- 单门立式，配备钢化玻璃门，安全门锁、锁定式万向脚轮。

- 箱体为整体发泡，箱体内部应采用不锈钢材料，一体式独立振荡架，配有模具定制的塑料抽拉导轨，便于托盘抽拉，配备铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层，能有效防止血小板滑落，便于存取和清理。

- 振荡小车具有开门自动停止摆动、关门自动恢复功能；具有振荡记忆功能，异常断电恢复后自动开启振荡。

- 制冷系统：采用品牌压缩机，振荡小车采用品牌恒速电机。R134a无氟环保制冷剂、强制风冷式。

- 控制系统配备品牌蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。

血小板恒温振荡保存箱2

- 温控方式：双微处理机技术

- 控温范围：22℃±1℃

- 报警温度：＜20℃、＞24℃

- 振荡幅度：50mm±5mm，振荡频率：60次／分±5次／分，振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

- 存放袋数：大于14袋（机采袋）

- 存放层数：大于7层

- 存放面积：≥370×300（mm）（宽×深）

- 层    高：大于35mm

- 外形尺寸：≥600×550×950 (mm)（宽×深×高）

- 工作环境：室内，环境温度5℃～40℃，相对湿度：≤80%

- 电    源：AC220V、50Hz

- 数码显示窗口，有状态指示灯、有独立故障显示窗口。

- 有故障自我诊断功能，故障信息可在窗口即时显示，方便确认故障信息并快速排除故障。

- 故障报警功能：超温报警、传感器故障报警、打印机故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

- 报警方式：声光双重报警，具有警报静音开关，并能实时打印故障信息。

- 配有中文打印机，可设置使用单位名称，能记录机器运行全过程，打印内容：单位名称、打印时间、温度值、故障信息。

- 定时打印功能：用户可以自行设定打印的间隔时间，5min～8hr范围内十档可调。

- 热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源；配有安全门锁、锁定式万向脚轮。

- 箱体为整体发泡，发泡厚度≥40mm，门内有密封条，保温效果更好。

- 箱体内胆采用不锈钢材料，防腐蚀，便于清洁和消毒。

- 配备铝合金抽屉式托盘，有防滑耐磨涂层，能防止血小板滑落。

- 自动振荡功能：振荡小车开门时自动停振，关门时自动恢复振荡；具有振荡记忆功能，异常断电恢复后自动开启振荡。

- 配备冗余温度传感器，当传感器出现故障时，无需停机即可自动切换。

- 品牌压缩机，使用环保制冷剂，强制风冷式。

- 品牌电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低。

- 配备后备电池，可在断电的时候及时报警，并持续记录箱内温度。

智能采血椅技术参数

- 舒适度：最大限度匹配不同体格的人群，座椅采用高弹海绵和有机硅胶皮革填充包裹，耐消毒液腐蚀，提供最佳的坐姿支撑和舒适性，有效地减少坐姿造成的身体伤害和疲劳，提升献血过程的舒适度。

- 人机工学：确保座椅每个部位均可电动调节，整机控制运动部位应用不少于6组电机。

- 调节部位：左右扶手、背部、坐垫及腿托均具备用一体化内置触摸屏控制实现电动调节。

- 4、坐姿调节：可通过触摸屏控制坐椅高度电动升降，升降范围570-670mm；靠背角度电动调节范围-10°-70°；腿托角度电动调节范围-15-80°。

- 5、扶手调节：采血扶手板面积尺寸≥150mmx550mm，扶手板具备电动升降功能，扶手板升降范围≥90mm，扶手可左右摇摆调节，调节角度范围7-45°，左右扶手均具备座椅角度调节按键。

- 6、头枕：头枕高度可调节，调节范围≥70mm，头枕处左右两侧内置≥2个立体环绕音响，音量可调节。

- 7、一键调节：具备一键机采位、一键全血位、一键头低脚高休克体位等，并通过电动控制系统调节和按钮实现各种姿势的轻松切换。

- 8、加热功能：设备一体化内置座垫加热、扶手加热，靠背加热，可通过触摸屏控制加热功能开关。

- 9、扶手面为内凹造型，可为献血者提供手臂支撑，确保手臂放松自然舒展，提升献血过程的舒适性和安全性；（提供所投同型号设备的实物图片）

- 10、服务体验：设备内置可调节角度的一体化台面触摸屏，具备无线和有线手机充电，水杯槽、手机卡槽；触摸屏尺寸≥11寸，台面触摸屏具备座椅加热调节，体外实时监护，自助点餐，娱乐影音，献血满意度调查，血站宣传功能。

- 11、服务提示：左右扶手内置一键紧急提醒的按键且带呼叫提示灯。

- 12、部署空间：坐姿状态下，采血椅底座离墙间隔距离≤20CM摆放固定，休克位躺平状态，底座固定不动，整个座椅可以自动向前移动≥40CM的距离展开休克体位。

- 13：设备尺寸≤长2000*宽950mm；整机重量≤160KG；最大承载重量≥150kg；额定功率≤450W；工作电压AC220V/50HZ，支持连接WIFI和以太网网络。

- 提供所投同型号设备符合GB/T42125.1-2024标准的安全规范测试完整版报告。

- 提供所投同型号设备符合GB/T18268.1-2025标准的电磁兼容规范测试完整版报告。